一、普通透视机技术参数及要求

1、技术参数要求：

1.1、高压逆变频率：50KHz

1.2、最大输出功率：20kW

1.3、最大管电压：125kV

1.4*、最大管电流：200mA（电流范围：80～200mA）

最大mAs：320mAs

1.5*、管电流：0.3mA～5mA 手动，连续可调（透视）

*16mA～200 mA （拍片）

1.6*、管电压：40KV～110KV (透视) 手动、自动跟踪

*40KV～125KV (摄影) 手动、自动跟踪

1.7*、影像增强器：输入屏230mm（9″）

1.8*、X射线管热容量：140 kHu

1.9*、X射线管：旋转阳极双焦点1.0mm/2.0mm

1.1.、监视器：14″

2、图像系统要求：

2.1、水平中心800线，垂直中心400线，

2.2、扫描线数625线，

2.3、每秒图像，（水平中心）≥14LP/cm，

2.4、像素：752（H）×582（V），

2.5、对比灵敏度：≤4％，

2.6、图像亮度鉴别等级：≥8级

2.7、图像：末帧冻结

3、售后服务要求（实质性响应条款）：

3.1、整机（含电脑等）保修≥1年；装机合格后使用寿命≥7年；维修、维护及配件，厂方终身提供（终身指使用单位未报废处理之前），出保后收费不得高于市场价格。

3.2、投标文件中详细列明：1）.有使用寿命的配件（≤3年）或者有使用次数的配件的年限（或次数）、优惠价格；2）.列出所有专机专用的耗材、试剂清单，含中标价格、效期；3）.可使用开放试剂耗材需注明。

3.3、配套试剂耗材必须在最新常州耗材试剂集中招标中标目录中。

3.4、后续试剂耗材供应必须服从溧阳市公立医院药品医用耗材管理中心统一管理。

3.5、必须可以与卫健局LIS系统无障碍连接，且设备连接端口开放、免费。

二、正压固相萃取仪技术参数及性能要求

一、用途：用于食品、水质、化妆品等各类液体样品或固体半固体样品提取液中痕量有机物的富集或净化，同时大批量处理提高样品萃取的效率。

二、性能要求：

2.1、模块化设计，可配置不同规格的管架。

2.2、可以一次性处理48个样品。

2.3、每个孔位独立控制，如果样品少时，可只启用其中的部分孔位。

2.4、适用1mL，3mL，6mL等不同规格SPE柱。

2.5、适用12x75mm，13x100mm，16x100mm等不同规格收集管。

2.6、双气流调节阀，可为萃取和柱干燥提供两个不同的压力

2.7、正压供应：压缩空气，氮气或其他惰性气体。

2.8、可通过调节气压的大小调节不同的活化或洗脱流速。气流分布均匀，保证了每个S P E柱相同的流速，保证了良好的回收率和重现性。

三、配置要求：

3.1、正压固相萃取装置 主机： 1台

3.2、20ml试管 96支；

3.3、收集架模组6ml柱架： 1组；收集架模组3ml柱架： 1组

3.4、排废架模组： 1组

3.5、气管（ø6）6米 ：2根

3.6、固相萃取小柱(SBEQ-CA5858,SBEQ-CA5169)：2套

四、售后服务要求（实质性响应条款）：

4.1、整机（含电脑等）保修≥1年；装机合格后使用寿命≥7年；维修、维护及配件，厂方终身提供（终身指使用单位未报废处理之前），出保后收费不得高于市场价格。

4.2、投标文件中详细列明：1）. 有使用寿命的配件（≤3年）或者有使用次数的配件的年限（或次数）、优惠价格；2）.列出所有专机专用的耗材、试剂清单，含中标价格、效期；3）.可使用开放试剂耗材需注明。

4.3、配套试剂耗材必须在最新常州耗材试剂集中招标中标目录中。

4.4、后续试剂耗材供应必须服从溧阳市公立医院药品医用耗材管理中心统一管理。

4.5、必须可以与卫健局LIS系统无障碍连接，且设备连接端口开放、免费。

三、皮肤毛发观察仪技术参数及性能要求

一、设备用途：用于对人皮肤、毛发的病变组织进行拍照和观察

二、技术参数及性能要求

*1、摄像头：

1.1、在光源距离皮肤2mm处，皮肤体表微观摄像机LED光源照度为≥2000Lux,成像分辨率≥2592×1944，像素≥500万。

1.2、最大放大倍数≥200X，放大切换时无需更换镜头。
1.3、可以自动/手动白平衡，支持手动RGB色彩调整。自动/手动曝光，曝光时间可调。

1.4、提供≥5种不同用途镜头罩，支持不同皮损检测。

2、系统操作：

2.1、软件包含：“文件”、“捕捉”、“选项”、“视图”、“设备”功能。

2.2、“文件”：可以设置捕捉文件，分配捕捉空间，保存以捕捉的视频的功能。

2.3、“设备”：可以选择不同的视频显示设备。

2.4、“选项”：具有预览、暂停、视频捕捉接口、视频捕捉过滤器、可以调节视频的色度、饱和度等等。

2.5、“捕捉”： 具有开始捕捉、停止捕捉、拍照功能、可以对图像进行有选择的保存。

2.6、“视图”： 具有隐藏菜单、全屏、翻转视图的功能；

3、图像来源：具有视频信号接收功能；

*4、科研分析模块≥6个（如：“三分法”、“七分法”、“Menzies’11分法”、“ABCD法”、“模式法”“CASH法”等）；

5、软件系统及数据库：

5.1、需涉及病种≥40种，包含常见皮肤肿瘤。

5.2、配备皮肤病皮肤镜图谱的数据库，并对疾病有详细的文字描述。涉及的疾病模板符合“皮肤镜诊断专家共识”包括：痣、黑素瘤、面部黑素瘤、非色素性皮肤肿瘤、红斑鳞屑性疾病；

*5.3、软件系统需提供图像处理及报告编辑功能（如：文字标注）。

5.4、提供全面详尽的电子皮肤镜报告模版，模板根据不同分析方法自动切换；

资质

6、提供临床试验报告（原件备查），临床试验结论:灵敏度、特异度不得低于95%。

三、配置要求：

1、医学影像管理与传输系统软件一套；

2、体表微观摄像机一只；

3、计算机套头一套；

4、品牌激光打印机一套；

5、同品牌配套专用仪器台车一台

四、售后服务要求（实质性响应条款）：

4.1、整机（含电脑等）保修≥1年；装机合格后使用寿命≥7年；维修、维护及配件，厂方终身提供（终身指使用单位未报废处理之前），出保后收费不得高于市场价格。

4.2、投标文件中详细列明：1）. 有使用寿命的配件（≤3年）或者有使用次数的配件的年限（或次数）、优惠价格；2）.列出所有专机专用的耗材、试剂清单，含中标价格、效期；3）.可使用开放试剂耗材需注明。

4.3、配套试剂耗材必须在最新常州耗材试剂集中招标中标目录中。

4.4、后续试剂耗材供应必须服从溧阳市公立医院药品医用耗材管理中心统一管理。

4.5、必须可以与卫健局LIS系统无障碍连接，且设备连接端口开放、免费。

四、医用臭氧治疗仪技术参数及性能要求

一、技术参数要求：

★1.1、整机原装进口。输出臭氧浓度：0-80 µg/ml ，最大输出臭氧浓度达到80 µg/ml。

1.2、输出臭氧浓度误差：≤±4%

1.3、氧流速： 10毫升/秒，（0.6L/min）

1.4、内部压力： 35 kPa ( 5.1 psi )

1.5、工作温度： 10℃ 到 40 °C ( 50°F 到 104°F )

1.6、湿度： 35% 到 90 % RH, 不凝固

1.7、储存温度： -10℃ 到 60 °C ( 14°F 到 140°F )

二、性能要求：

2.1、臭氧治疗取气模式：注射器自动取气模式

★2.2、功能模块：适用于注射器灌注注射疗法、直肠灌注疗法、大自血疗法、臭氧化水疗法、臭氧袋气浴疗法。

2.3、设备开机后，开展三氧自体血回输治疗可以同时操作治疗3个以上患者，提高工作效率。

2.4、具有臭氧残气回收净化装置

2.5、产品组成必须包括压力校正器，保证浓度精确

★2.6、臭氧灌注口须具有光电控制装置，保证输出臭氧不泄露（以注册证为准）

2.7、重量轻巧，便于门诊、病房、手术室移动使用

2.8、具有连续取气功能，便于拓展其他治疗方式

2.9、臭氧浓度显示方式：按键式数字显示，减少误操作

2.10、国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证在有效期内

★2.11、仪器正常工作后，空气中臭氧浓度不能超过0.048mg/m³（须提供药监部门出具的检测报告证明文件，原件备查）

2.12、产品具有CE认证

★2.13、提供国家权威机构出具的臭氧中氧化亚氮含量检测报告(原件备查)

三、售后服务要求（实质性响应）：

3.1、整机（含电脑等）保修≥1年；装机合格后使用寿命≥7年；维修、维护及配件，厂方终身提供（终身指使用单位未报废处理之前），出保后收费不得高于市场价格。

3.2、投标文件中详细列明：1）. 有使用寿命的配件（≤3年）或者有使用次数的配件的年限（或次数）、优惠价格；2）.列出所有专机专用的耗材、试剂清单，含中标价格、效期；3）.可使用开放试剂耗材需注明。

3.3、配套试剂耗材必须在最新常州耗材试剂集中招标中标目录中。

3.4、后续试剂耗材供应必须服从溧阳市公立医院药品医用耗材管理中心统一管理。

3.5、必须可以与卫健局LIS系统无障碍连接，且设备连接端口开放、免费。

五、尿沉渣分析仪技术参数及性能要求

一、技术规格

1.1、检测项目：干化学测定参数≥12个，尿有形成分测定参数≥12  项（白细胞、未分类结晶、白细胞团、细菌、红细胞、酵母菌、鳞状上皮细胞、精子、非鳞状上皮细胞、粘液丝、透明管型、病理管型）

1.2、测试速度：整机检测≥恒速 60 样本/小时；干化学检测≥60 样本

/小时；尿有形成分分析模式≥恒速 60 样本/小时

1.3、进样方式：全自动进样架，一次可放置≥50 个样本

1.4、样本处理方式：无需离心，无需特殊染色

1.5、临床报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分的检测结果，

并可显示有形成份真实图像

1.6、临床信息: 红细胞形态提示信息、尿路感染提示信息、

尿培养提示信息

1.7、检测最小样本量: ≤3ml

1.8、检测吸入样本量:≤3ml

1.9、存储容量: 存储超过 10 万份的病人结果

1.10、数据接口: 支持与 LIS/HIS 系统联机

1.11、软件系统：提供中文报告软件系统

1.12、操作系统：Windows操作系统

1.13、样本条形码：条码扫描或手工输入

1.14、全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能

二、配置要求：

2.1、品牌电脑一台：含：四核以上处理器一只、1TB 以上硬盘一只、≥17寸液晶显示器一台

2.2、条码阅读器一个

2.3、1000MbpS 传输速率网线 1 根

三、售后服务要求（实质性响应条款）：

3.1、整机（含电脑等）保修≥1年；装机合格后使用寿命≥7年；维修、维护及配件，厂方终身提供（终身指使用单位未报废处理之前），出保后收费不得高于市场价格。

3.2、投标文件中详细列明：1）. 有使用寿命的配件（≤3年）或者有使用次数的配件的年限（或次数）、优惠价格；2）.列出所有专机专用的耗材、试剂清单，含中标价格、效期；3）.可使用开放试剂耗材需注明。

3.3、配套试剂耗材必须在最新常州耗材试剂集中招标中标目录中。

3.4、后续试剂耗材供应必须服从溧阳市公立医院药品医用耗材管理中心统一管理。

3.5、必须可以与卫健局LIS系统无障碍连接，且设备连接端口开放、免费。

六、血浆解冻仪技术参数及性能要求

一.生产厂家和产品具有国家药监管理部门发放的医疗器械相关资质证书

二.技术参数要求

功 率: 1800 W

设定时间:20min±2     可调时间: 1-99.min

设定温度:37°C        可调温度:30°C-42°C

控温精度: ±0.5°C

摇摆频率:50次/min

*解冻袋数:≥10

水泵流量: 44 L/min

三、性能要求：

3.1、解冻结束:必须达到“制品外观干燥，透明、无水渍，污物，标签不会模糊、脱落”

3.2*、.具有“摇摆锤击”系统，避免纤维蛋白析出。

3.3*、.具有“返回水设计”，有利于箱内水温恒定、无热点。

3.4、. 水箱密封，可以长期不用换水。

3.5、.采用美国DS18B20和双金属片两级温控系统，超温报警并切断电源。

3.6.采用医用新型绿色材料制成的“隔水膜袋”，无毒,无味，无毒副作用，使用寿命长。

3.7.仪器对环境不会有水渍、污物溢出,保护环境和操作人员。

四、售后服务要求（实质性响应条款）：

4.1、整机（含电脑等）保修≥1年；装机合格后使用寿命≥7年；维修、维护及配件，厂方终身提供（终身指使用单位未报废处理之前），出保后收费不得高于市场价格。

4.2、投标文件中详细列明：1）. 有使用寿命的配件（≤3年）或者有使用次数的配件的年限（或次数）、优惠价格；2）.列出所有专机专用的耗材、试剂清单，含中标价格、效期；3）.可使用开放试剂耗材需注明。

4.3、配套试剂耗材必须在最新常州耗材试剂集中招标中标目录中。

4.4、后续试剂耗材供应必须服从溧阳市公立医院药品医用耗材管理中心统一管理。

4.5、必须可以与卫健局LIS系统无障碍连接，且设备连接端口开放、免费。

七、全自动生化分析仪技术参数及性能要求

一、性能及技术参数要求：

1.2 仪器类型：全自动分立式，急诊优先检测

1.3 分析速度：比色恒速≥600T/H

1.4 分光系统：光栅后分光

1.5 波长：340-800nm，≥12个波长

1.6 分析方法：终点法、速率法等

★1.7 样本位：≥110个样本位

1.8 样本管：规格（Φ12-16）mm×（25~100）mm的样本管均可直接上机使用

1.9 样本量：2ul~35ul，0.1ul步进

1.10 试剂量：20ul ~ 350ul，1ul步进

★1.11 试剂位：≥88个，24小时冷藏，可装载70ml、20ml标准试剂盒

★1.12 分注机构：陶瓷芯分注泵

★1.13 反应杯：≥120个，耐酸碱、低成本的UV光学塑料杯

1.14 最小反应液体积：≤150ul

★1.15 恒温系统：高精度恒温循环水浴

★1.16 制冷系统：水媒介均匀制冷技术(不接受受外界因素影响较大的固体直热等温控方式）

1.17 搅拌针：≥2个

1.18试剂针：≥2个

1.20采用双试剂盘设计，可装载更多试剂。

1.21 反应杯清洗：自动温水清洗

1.22 试剂系统可开放

1.23 可提供原厂配套试剂≥45个，投标机型采用开放的生化试剂（即兼容市场所有主流品牌生化试剂），拒绝试剂专机专用的封闭机型。

二、售后服务要求（实质性响应条款）：

2.1、整机（含电脑等）保修≥1年；装机合格后使用寿命≥7年；维修、维护及配件，厂方终身提供（终身指使用单位未报废处理之前），出保后收费不得高于市场价格。

2.2、投标文件中详细列明：1）. 有使用寿命的配件（≤3年）或者有使用次数的配件的年限（或次数）、优惠价格；2）.列出所有专机专用的耗材、试剂清单，含中标价格、效期；3）.可使用开放试剂耗材需注明。

2.3、配套试剂耗材必须在最新常州耗材试剂集中招标中标目录中。

2.4、后续试剂耗材供应必须服从溧阳市公立医院药品医用耗材管理中心统一管理。

2.5、必须可以与卫健局LIS系统无障碍连接，且设备连接端口开放、免费。